Numer sprawy ZP/2/2018

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Formularz warunków technicznych

(Załącznik nr 1 do umowy nr ……...)

………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Rozdział I - dostawa aparatu USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi.

| Typ model |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Ogólne |
| 1. | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak | - |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe, nie regenerowane, nie rekondycjonowane), rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018. | Tak/podać | - |  |
| 3. | Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2016r. | Tak/podać | - |  |
| 4. | Monitor kolorowy LCD minimum 19” | Tak | - |  |
| 5. | Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli. Przekątna minimum 23" lub większa. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 6. | Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy zajmujący więcej niż 50% ekranu | Tak | - |  |
| 7. | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania. Opcja dostępna również w trakcie wykonywania badania. | Tak | - |  |
| 8. | Aparat o wadze nie przekraczającej 100 kg. | Tak/podać | - |  |
| 9. | Zasilanie sieciowe 220-230V. | Tak | - |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię umożliwiającą przeprowadzenie badania trwającego min. 20 minut bez zasilania sieciowego. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 11. | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania ≥ 220000 | Tak/podać | - |  |
| 12. | Dynamika systemu >250 dB | Tak/podać | - |  |
| 13. | Zakres głębokości obrazowania aparatu w minimalnym zakresie min od 2 do 36 cm | Tak | - |  |
| 14 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych + min. 1 parkingowe | Tak | - |  |
| 15. | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo w zakresie min 20 stopni. | Tak | - |  |
| 16. | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak | - |  |
| II. Obrazowanie |
| 17. | B-mode z regulacją wzmocnienia tzw GAIN na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum z częstotliwością odświeżania w B-mode (Frame Rate) min 600 Hz . Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego ,obrazu z archiwum min. 8 razy. Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości min. 20 razy. | Tak | - |  |
| 18. | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak | - |  |
| 19. | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | Tak | - |  |
| 20. | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali | Tak | - |  |
| 21. | Obrazowanie harmoniczne na zaoferowanych sondach | Tak | - |  |
| 22. | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min 9 kątów skanowania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 23. | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak | - |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o funkcję zmiany kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | Tak | - |  |
| 25. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak | - |  |
| 26. | Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, M-mode, Tryb obrazowania panoramicznego na zaoferowanych głowicach, Tryb doppler tkankowy kolorowy | Tak/podać | - |  |
| 27. | Doppler PWD z regulacją kąta min. 80 stopni w prawo i min. 80 stopni w lewo na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum. Szerokości bramki w zakresie min. 1-15 mm | Tak/podać | - |  |
| 28. | Funkcja CINE min. 5000 obrazów. | Tak | - |  |
| 29. | Duplex (2D/PWD)-dostępny na wszystkich głowicach | Tak | - |  |
| 30. | Triplex (2D/PWD/CD)-dostępny na wszystkich głowicach | Tak | - |  |
| III. Głowice |
| 31. | Głowica conwex | Tak /opisać | - |  |
| 32. | Pasmo w zakresie min. 2 - 5 MHz | Tak/podać | - |  |
| 33. | Kąt pola skanowania min. 110 stopni, | Tak/podać | - |  |
| 34. | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 | Tak/podać | - |  |
| 35. | Głowica endowaginalna | Tak/opisać | - |  |
| 36. | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 3 do 9 MHz | Tak/podać | - |  |
| 37. | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Tak/podać | - |  |
| 38. | Kąt widzenia min. 180 stopni | Tak/podać | - |  |
| 39. | Głowica liniowa | Tak/opisać | - |  |
| 40. | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | Tak/podać | - |  |
| 41. | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Tak/podać | - |  |
| 42. | Obrazowanie trapezoidalne | Tak | - |  |
| 43. | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. 4 do 12 MHz | Tak/podać | - |  |
| IV. Oprogramowanie |
| 44. | Oprogramowanie do badań ginekologicznych i położniczych | Tak | - |  |
| 45. | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | Tak | - |  |
| 46. | Oprogramowanie do badań małych narządów | Tak | - |  |
| 47. | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak | - |  |
| 48. | Oprogramowanie do badań pediatrycznych | Tak | - |  |
| 49. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak | - |  |
| 50. | Oprogramowanie do badań mięśniowo szkieletowych | Tak | - |  |
| 51. | Oprogramowanie do badań urologicznych | Tak | - |  |
| 52. | Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 53. | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD,HC,AC,FL,HL | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 54. | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. | Tak | - |  |
| 55. | Możliwość ustawienia sekwencji pomiarów automatycznie pojawiających się po sobie min. BPD,HC,AC,FL. | Tak | - |  |
| 56. | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak/podać | - |  |
| 57. | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak/podać | - |  |
| 58. | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | Tak/podać | - |  |
| V. Archiwizacja |
| 59. | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań min. 400 GB pojemności. | Tak/podać | - |  |
| 60. | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | Tak | - |  |
| 61. | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu. Min.2 porty USB | Tak | - |  |
| 62. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI i VGA | Tak | - |  |
| 63. | Wideoprinter czarno-biały małego formatu termiczny z możliwością lokalnej regulacji jasności i kontrastu. | Tak | - |  |
| 64. | Oprogramowanie i aktywny moduł komunikacji w systemie DICOM | Tak | - |  |
| 65. | Min. 3 konfigurowalne przez użytkownika przyciski umożliwiające jednoczesne drukowanie obrazu, zapis na dysku w aparacie, zapis w sieci, zapis obrazu na zewnętrznych modułów pamięci typu pen drive w formacie JPG.MPEG | Tak | - |  |
| VI. Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert |
| 66. | Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i automatyczną korektą położenia bramki skanującej na żywo w trakcie badania. Możliwość rozbudowy o tryb biopsji w 4 D | Tak | - |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o funkcję realistyczną rekonstrukcję trójwymiarową z wirtualnym źródłem światła. Funkcja umożliwiająca przełączenie w trybie zatrzymanym i bryły wolumetrycznej z archiwum aparatu z klasycznego renderingu w tryb realistycznej rekonstrukcji trójwymiarowej. | Tak | - |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | Tak | - |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | Tak | - |  |
| 70. | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi oraz możliwością ustawiania odległości między liniami cięcia. | Tak | - |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o niedopplerowski tryb wykonywania badań do wizualizacji przepływu krwi uniezależniając detekcję od prędkości i kierunku przepływu w stosunku do stosowanej tradycyjnie metody kolorowego Dopplera. | Tak | - |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania panoramicznego umożliwiająca skanowanie panoramiczne wykonywane w trybie „z wolnej ręki”. | Tak | - |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy aparatu o Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 74. | Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną conwex 3/4D, pasmo pracy w zakresie min. 2-8 MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 75. | Możliwość rozbudowy o sondę wolumetryczną endowaginalną 3/4D pasmo pracy w zakresie min. 4-9 MHz. Kąt pola skanowania min. 180 stopni. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 76. | Możliwość rozbudowy o sondę microconwex typu 2D do badań przezciemiączkowych. O parametrach: pasmo w zakresie min. 4-10 MHz, kąt pola skanowania min. 130 stopni | Tak/ podać | - |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy o sondę kardiologiczną, pasmo pracy w zakresie min. 1-4 MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Tak/ podać | - |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy o aktywne czwarte gniazdo dla głowicy obrazowej zamiast gniazda parkingowego. | Tak | - |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiarów. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21certyfikowane przez FMF | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 80. | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 81. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego aparatu. | Tak | - |  |
| VII. Inne |
| 82. | Gwarancja obejmująca cały aparat z głowicami 36 miesięcy. | Tak | - |  |
| 83. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak | - |  |
| 84. | W okresie gwarancji bezpłatna konserwacja, obsługa serwisowa, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny wykonany przez autoryzowany serwis, regulacja, kalibracja, wzorcowanie, kontrola bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami producenta wraz z dokonaniem stosownego wpisu w paszporcie technicznym wyrobu medycznego zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). W przypadku gdy producent nie wymaga wykonywania żadnej z wymienionych czynności, pisemne oświadczenia producenta/importera/dystrybutora/sprzedawcy że dany wyrób medyczny ich nie wymaga | Tak | - |  |
| 85. | Szkolenie personelu ( dostosowanie się do godzin pracy personelu) | Tak | - |  |
| 86. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | Tak | - |  |
| 87. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |
| 88. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | - |  |
| 89. | Wykonawca wykona i umocuje na widocznym miejscu tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. | Tak | - |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno eksploatacyjnego za wyjątkiem pozycji podlegających ocenie jako Dodatkowe parametry techniczne  spowoduje odrzuceniem oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

.............................., dn........................                       		    ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

* Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewypełnienia pozycji określonych w kolumnie 5 Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje wymagania minimalne. Wypełnienie kolumny 5 poprzez udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.