Załącznik nr 3a do SIWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH Rozdział 1

| L.p. | Opis parametrów | Wymagane wartości graniczne | Wartości, parametry, dane techniczne (wypełnia Wykonawca)* Wszystkie pola w tej kolumnie muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę. | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z LAMPĄ RTG NA KOLUMNIE PODŁOGOWEJ – 1 SZTUKA |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Typ / Model | Podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | Podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK, dołączyć |  | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, kolumna lampy RTG, detektory, generator wyprodukowane przez jednego producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Aparat z jedną konsolą operatora do sterowania generatorem oraz cyfrowymi detektorami (obróbka obrazu). Nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń typu „retrofit”, czyli posiadających oddzielną konsolę do sterowania parametrami ekspozycji i oddzielną do obróbki otrzymanego obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Detektory w pełni zintegrowane z aparatem na etapie jego produkcji przez producenta aparatu RTG oraz objęte jedną deklaracją zgodności w ramach kompletnego aparatu RTG | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika wyprodukowane przez tego samego producenta co detektory oraz generator RTG. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez Wykonawcę, dołączyć dokument potwierdzający | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | GENERATOR – 1 SZTUKA |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz | TAK, podać |  | ≥200kHz– 1 pkt <200kHz – 0 pkt |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 50kW |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna wartość napięcia radiografii | ≤ 40 kV |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość napięcia radiografii | ≥ 150kV |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1ms |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥ 6 s |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny prąd radiografii | ≤ 10 mA |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii | ≥ 600 mA |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna wartość miliamperosekund | ≤ 0,1 mAs |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość miliamperosekund | ≥ 600 mAs |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości miliamperosekund do każdego programu anatomicznego z osobna | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach na konsoli operatora | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie trójfazowe | 400V/ 50Hz |  | Bez punktacji |  |
|  | LAMPA RTG Z KOLIMATOREM – 1 SZTUKA |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6mm |  | Bez punktacji |  |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 25kW |  | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2mm |  | Bez punktacji |  |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 75kW |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300KHU |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1200KHU |  | Bez punktacji |  |
|  | Nominalne obroty anody | ≥ 8500obr./ min. |  | Bez punktacji |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Kolimacja manualna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolimatora | ≥ +/- 90° |  | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy, czytelny płaski panel min 8” na kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu ACE, prezentacja SID, wybór miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja) kąt obrotu lampy | TAK, podać |  | ≤ 10” – 0 pkt > 10” –1 pkt |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy panel LCD z możliwością pionowego odczytu w momencie, kiedy lampa z kołpakiem obrócona jest o 90° np. zdjęcia z użyciem statywu płucnego | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku z funkcją wyświetlania obrazu/badania wraz z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz bezprzewodowy typu tablet do sterowania parametrami ekspozycji oraz podglądu wykonanej ekspozycji | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |  |
|  | Sygnalizacja odległości lampa-detektor (SID) przy badaniu na stole i stojaku płucnym | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik laserowy | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Filtry utwardzające promieniowanie rentgenowskie; 2,0mm Al, 1mmAl+0,1mmCu, 1mmAl+0,2mmCu, zabudowane w kolimatorze nieprzesłaniające podświetlenia pola ekspozycyjnego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika | TAK, podać |  | 1 zamiennik – 1pkt 2 zamienniki -2pkt |  |
| KOLUMNA PODŁOGOWA LAMPY RTG – 1 SZTUKA |
|  | Kolumna mocowana do podłogi, niezintegrowana ze stołem RTG | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny | ≥ 280 cm, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres poprzecznego lampy RTG | ≥ 20 cm, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤ 40cm, podać |  | ≥ 38 ≤ 40cm – 0 pkt > 36 < 38cm – 1 pkt ≤ 36 – 2 pkt |  |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka | ≥ 145 cm, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej | ≥ ± 90°, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | ≥ ±120°, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny z lampą rtg, tzw. funkcja autotrackingu (nadążność lampy RTG za detektorem w stole z zachowaniem SID) z możliwością ręcznego wykonywania ruchów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zautomatyzowanego, pionowego pozycjonowania lampy RTG do zaprogramowanej odległości SID względem blatu stołu po włączeniu funkcji autotracking | TAK |  | Bez punktacji |
| STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM – 1 SZTUKA |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość blatu | ≥90cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Długość blatu | ≥215cm |  | ≤ 220 – 0pkt > 220 – 1 pkt |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 25cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu | ≥25cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie blatu stołu od podłogi | ≤ 55cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć z odległości SID = 100 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złącze ładowania i transmisji danych wbudowane w szufladę, nie wymagające ingerencji technika celem podłączenia (samoczynne podłączenie ładowania i przewodowej transmisji danych po włożeniu detektora do szuflady) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada stołu RTG z funkcją obrotu (umożliwiająca obrót detektora bez jego wyjmowania) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta | ≥250kg |  | ≥290 kg – 1 pkt <290 kg – 0 pkt |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta | ≤ 80mm |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG | ≤1 mm Al |  | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami ręcznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyty dla rąk po dwóch stronach blatu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH – 1 SZTUKA |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku | ≤ 40cm |  | ≥ 38 ≤ 40cm – 0 pkt > 36 < 38cm – 1 pkt ≤ 36 – 2 pkt |  |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora | ≥ 150cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110-180cm | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zlokalizowany na kolumnie statywu do zdjęć odległościowych czytelny wyświetlacz podający min. dane pacjenta oraz informację czy w statywie znajduje się kratka przeciwrozproszeniowa | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Odległość płyta statywu - kaseta | ≤ 45mm |  | Bez punktacji |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu | ≤ 1,0 mm Al |  | Bez punktacji |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przycisk odłączający automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym pulpitu stojaka płucnego | TAK |  | Bez punktacji |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR DO UŻYWTKOWANIA W STATYWIE – 1 SZTUKA |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 43 x 43cm ± 1cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora | ≤ 4kg, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥9mln, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 140µm |  | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16bit |  | Bez punktacji |  |
|  | DQE | ≥ 65%, podać |  | > 70% – 1 pkt, ≤ 70% – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥3,6 lp/mm |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemnik/ kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  | Bez punktacji |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR DO UŻYWTKOWANIA W STOLE ORAZ WOLNYCH EKSPOZYCJI – 1 SZTUKA |
|  | Płaski, detektor cyfrowy z możliwością zamiennego stosowania pomiędzy stołem RTG a Statywem Bucky w przypadku awarii jednego z detektorów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Detektor z wymiennymi akumulatorami - bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii oraz min. 3 baterie w komplecie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wymiennego użytkowania detektora z każdą z zaoferowanych w niniejszym postępowaniu konsolą detektora (zarówno konsolą stacjonarną aparatu RTG, jak i konsolą przenośną typu tablet) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w gabinecie RTG poza stołem i stojakiem np. na wózku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość akwizycji obrazu rentgenowskiego z aparatów RTG posiadanych przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor automatycznie wykrywający rozpoczęcie ekspozycji z dowolnego aparatu RTG bez potrzeby fizycznego płączenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wymiany akumulatora bez resetu detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar aktywny detektora | 35 x 43cm ± 1cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora | ≤ 3,5 kg |  | ≤ 3,5 kg ≥ 3,2 kg – 1 pkt < 3,2 kg – 2 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥ 7 mln |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 140µm |  | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16bit |  | Bez punktacji |  |
|  | DQE | ≥ 65%, podać |  | > 70% – 1 pkt, ≤ 70% – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥3,5 lp/mm |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP44 | TAK |  | ≤ IP56 - 0pkt > IP56 - 1pkt |
|  | Osłona detektora do wykonywania zdjęć na stojąco o wytrzymałości minimum 200 kg Osłona nie będzie wymagana w przypadku kiedy wytrzymałość detektora wynosi co najmniej 200 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik/ kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  | Bez punktacji |
| STACJONARNA KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO – 1 SZTUKA |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Kolorowy, płaski monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli do sterowania generatorem i systemem obrazowania cyfrowego | ≥ 22” |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem (współczynnik PassMark wg strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html minimum 8000 pkt), 8 GB RAM, dysk min. 500GB SSD, system operacyjny w wersji Professional 64 bit PL, oprogramowanie systemowe | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej i polskimi znakami | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Logowanie do konsoli operatora poprzez indywidualne konto użytkownika zabezpieczone hasłem min. 5 kont | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Podział użytkowników systemu na minimum 3 grupy o różnym poziomie dostępu do funkcjonalności | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 1000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt, powiększenie i odbicia obrazu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przypisania różnych kolorów pacjentom na liście roboczej w zależności od statusu badania np.: - zaplanowany - rozpoczęty - otrzymany - aktualizacja nie powiodła się - zakończono | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wprowadzania: - pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie - elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK |  | Bez Punktacji |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych, opcja dostępna w chwili składania oferty | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |
|  | Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) lub realizowanej podczas jednej ekspozycji przy użyciu dedykowanego oprogramowania | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |
|  | STICHING - wykonanie badania, tzw. kości długich (np. całego kręgosłupa, kończyn) w minimum 3 projekcjach łączonych w jeden obraz, z automatycznym uzyskaniem obrazu diagnostycznego obejmującego łącznie kilka części anatomicznych połączonych w całość | TAK, opisać |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia (podtrzymanie zasilania przez co najmniej 10 min.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przełączenie góra-dół i pozytyw-negatyw | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczny sposób zapisu obrazu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zgodność z DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcjonalności DICOM Print, Worklist, MPPS, Store | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Stacja diagnostyczna 1 szt. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia przeglądanie i opisywanie, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku komunikacji z serwerem. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką. W celu minimalizacji możliwości popełnienia pomyłki podczas podpisywania płyt po zakończeniu nagrywania płyty musi pojawić się komunikat zawierający dane pacjenta dla którego płyta została nagrana. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie obrazów na dwóch monitorach medycznych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Mozliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Mozliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyswietlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich eksportu do formatu AVI. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego samego narzędzia; mozliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |  |
|  | Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor min. czterordzeniowy (współczynnik PassMark wg strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html minimum 8000 pkt),, pamięć RAM 8 GB, dysk 1 TB typu SSD, nagrywarka DVD, mysz. Klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit wersja Proffesional | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zasilacz UPS do komputera stacji opisowej (podtrzymanie zasilania przez co najmniej 10 min.) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Para monitorów medycznych 21", 2 MP oraz dedykowana do nich karta graficzna dostosowanych do przeglądania badań radiologii klasycznej wg. rozporządzenia | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Monitor kolorowy nie mniej niż 21" | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwer PACS |  |
|  | Realizacja serwisów DICOM: Store SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, Storage Commitment, MPPS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa obrazów pochodzących co najmniej z urządzeń: CR, DR, CT, MR, XA (single i multi-frame), US (single i multi-frame) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów w kolejnych, stopniowo podłączanych zasobach | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kompresja obrazów otrzymywanych z sieci PACS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Sygnalizacja obecności innych badań pacjenta w archiwum i/lub na którymkolwiek z serwerów. Możliwość szybkiego wyświetlenia wybranego badania | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość udostępniania obrazów w formacie skompresowanym lub rozkompresowanym, niezależnie od formatu przechowywanego obrazu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od urządzenia przysyłającego obraz wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranego przez Użytkownika tagu DICOM wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranych przez Użytkownika kombinacji tagów DICOM wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przechowywania danych tekstowych z użyciem polskich liter diakrytycznych (w formacie ISO IR101) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierającego polskie litery diakrytyczne powinno być możliwe zarówno z użyciem tych liter jak też z użyciem ich łacińskich odpowiedników | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Udostępnianie danych tekstowych w tagach obrazów w formacie ISO IR100 lub ISO IR101 w zależności od urządzenia współpracującego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dalsze źródła obrazów radiologicznych bez dodatkowych dopłat | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |  |
|  | procesor czterordzeniowy | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik PASSMARK (wg strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) | TAK ≥ 8000 |  | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć RAM | TAK [GB]≥ 8 |  | Bez punktacji |  |
|  | Dysk typu RAID6 o pojemności | TAK [TB]≥ 8 |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej licencji | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa na dodatkowym nośniku danych (taśmowym lub typu RDX) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe nośniki (taśmowy lub typu RDX) o sumarycznej pojemności | TAK [TB]≥ 2 |  | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pełnego prawidłowego zamknięcia systemu (podtrzymanie zasilania przez co najmniej 10 min) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Parametry oprogramowania przeglądowego |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie stacji przeglądowej umożliwia przeglądanie i opisywanie, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku komunikacji z serwerem. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Mozliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Mozliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyswietlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich eksportu do formatu AVI. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego samego narzędzia; mozliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej I, oznaczone znakiem CE | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |  |
|  | Dostawa min. 100 sztuk licencji oprogramowania opisanego powyżej. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| System automatycznego nagrywania płyt pacjenta z duplikatorem automatycznym |  |
|  | Komputer sterujący o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy (współczynnik PassMark min. 7000 pkt wg strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html), 4GB RAM, 500GB HDD, system operacyjny w wersji Professional 64 bit PL | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywanie badania pacjenta przy zachowaniu zasad: obrazy standardzie DICOM 3.0 w postaci umożliwiającej ich pełną analizę na innej, dowolnej radiologicznej stacji opisowej wraz z dodatkowo nagraną przeglądarką | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wraz z obrazami nagrywanie tekstu opisu wyniku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość nagrania wielu badań tego samego pacjenta na jednym nośniku | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Możliwość pracy w trybie bezobsługowego interface DICOM Store SCP | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Możliwość wysyłania badań z wielu punktów sieci | TAK/NIE |  | NIE - 0pkt TAK - 1pkt |  |
|  | Nadruk na płycie wybranych danych pacjenta i badania wraz z danymi jednostki wykonującej badanie (teksty stałe plus obrazy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny wybór nośnika CD lub DVD w zależności od objętości danych badania | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |  |
| Parametry przeglądarki nagrywanej na płyty pacjenta w systemie automatycznego nagrywania płyt pacjenta i w programie stacji opisowej |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Mozliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Mozliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS | TAK |  | Bez punktacji |  |
| System rejestracji pacjentów wraz z modułem rozliczeniowym |  |
|  | - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu - wszystkie elementy menu i pomocy w języku polskim - obsługa rejestracji pacjentów z terminarzem pracowni RTG - obsługa rozliczeń za wykonane badania – z jednostkami kierującymi, lekarzami kierującymi i z lekarzami opisującymi, rodzajem badań, cenami badań, jednostkami wykonującymi z możliwością wyboru kryterium, eksport do formatu edytowalnego. - dostęp do systemu tylko po zalogowaniu - obsługa liter z polskimi znakami diakrytycznymi - automatyczne uruchomienie serwera po restarcie bez udziału administratora lub serwisu - możliwość wykonywania czynności serwisowych poprzez połączenie internetowe - możliwość anulowania zaplanowanego badania - możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownej rejestracji pacjenta - walidacja wpisywanego numeru PESEL - automatyczne wpisywanie daty urodzenia i płci na podstawie numeru PESEL - zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z numerem PESEL wpisanym wcześniej do systemu - integracja ze stacją diagnostyczną umożliwiające wywoływanie wyświetlania obrazów badań zapisanych na serwerze PACS z poziomu systemu RIS - wyszukiwanie pacjentów i ich badań przy pomocy wyszukiwarki z możliwością użycia parametrów wyszukiwania (co najmniej): nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data urodzenia, data badania (zakres dat) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| INNE WYMAGANIA |  |
|  | Oprogramowanie stacji lekarskiej, oprogramowanie serwera PACS, oprogramowanie stacji przeglądowych, systemu automatycznego nagrywania płyt pacjenta, oraz system rejestracji pacjentów jednego producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość integracji systemu z systemem posiadanym przez Zamawiającego w przyszłości bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub innych kosztów. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Integracja dostarczonego systemu PACS/RIS z posiadanym przez Zamawiającego serwerem PACS/RIS w pracowni na ulicy Tatrzańskiej 109 w Łodzi. Zakres integracji minimum: pobieranie badań z posiadanego przez Zamawiającego serwera na ul. Tatrzańskiej i wysyłanie do niego badań. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Skonfigurowanie aparatu RTG do pracy z systemem PACS/RIS. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia: - min. 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy w terminie ustalonym przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 12 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Usuwanie awarii zgodnie z zaleceniami i procedurami producenta | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas usunięcia usterki (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - bez sprowadzania części do 48 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas usunięcia usterki: - z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |  |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych oraz płatnego serwisu przez okres 5 lat po zakończeniu gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt minimum 36 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw do kontroli jakości wraz z dostawą aparatu (fantom do kontroli kolimacji, rozdzielczości przestrzennej niski i wysoki kontrast, fantomy pmma, miernik dawki). | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Asysta w uzyskaniu zezwolenia Łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie pracowni radiologicznej i uruchomienie aparatu rtg | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Osłony indywidualne: fartuch ochronny 2szt. Min.0,25mmPb, półfaruch 1 szt. Min.0,25mmPb , osłona na tarczycę 1 szt. Min.0,25mmPb, osłony na gonady 2 szt. różne rozmiary 1 mmPb. | TAK |  | Bez punktacji |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

*Niespełnienie lub nie potwierdzenie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia parametrów oferowanych przez Wykonawcę w innej lokalizacji (wizyta w innej lokalizacji

w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego wezwania wykonawcy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)