Oznaczenie sprawy MCMG-ZP.2710.2.2022

Załącznik nr 2A do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

(Załącznik nr 1 do umowy nr ……...)

………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

CZĘŚĆ 1

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

| Poz. 1 w „Formularzu cenowym” Aparat ultrasonograficzny – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne, tzw „minimalne” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca pod warunkiem że jest inny i lepszy niż określony w kolumnie 2 |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Rok produkcji: 2022 |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 5. | Nazwa, typ, model urządzenia |  |
|  | Parametry techniczne, w tym wymagania jakościowe |  |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera |  |
| 2. | Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia i wysokości niezależnie od konsoli. Przekątna min. 22,5”. Wielkość wyświetlanego obrazu ponad 50% wielkości monitora |  |
| 3. | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum lub raportu z badania |  |
| 4. | Regulacja wysokości konsoli min. 20 cm |  |
| 5. | Regulacja obrotu konsoli min. 250 |  |
| 6. | Ilość kanałów przetwarzania min. 1 530 000 |  |
| 7. | Dynamika systemu min. 260 dB |  |
| 8. | Głębokości obrazowania min. 40 cm |  |
| 9. | Zasięg częstotliwości pracy aparatu 1-18 MHz |  |
| 10. | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę |  |
| 11. | Min. trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych |  |
| 12. | Tryby pracy aparatu: - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min. 2500 Hz - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min. 10000 obrazów - M-mode - Kolor M-mode - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF min. 3,8 m/s - max. częstość odświeżania w Dopplerze kolorowym min. 420 Hz - Power Doppler - tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 0,7-15 mm - maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD min. 7 m/s przy zerowym koncie korekcji - tryb Doppler tkankowy - Duplex (2D/PWD) - Triplex (2D/PWD/CD) |  |
| 13. | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 14. | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) |  |
| 15. | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o min. 10 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych – wygładzania obrazów |  |
| 16. | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum |  |
| 17. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza |  |
| 18. | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) |  |
| 19. | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/-200 |  |
| 20. | Tryb Dual Live – tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  |
| 21. | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół |  |
| 22. | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. x8 |  |
| 23. | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie |  |
| 24. | Doppler Fali Ciągłej (CWD) |  |
|  | Głowica endokawitarna typu 2D |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz |  |
| 2. | Kąt obrazowania głowicy min. 1850 |  |
| 3. | Ilość elementów min. 192 |  |
|  | Głowica konweksowa typu 2D |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz |  |
| 2. | Kąt obrazowania głowicy min. 1100 |  |
| 3. | Ilość elementów min. 192 |  |
|  | Głowica liniowa typu 2D |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz |  |
| 2. | Ilość elementów min. 192 |  |
|  | Inne |  |
| 1. | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań - położniczych - echo płodu - Z-scores - ginekologicznych - IOTA - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych |  |
| 2. | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów min. mózgowych i pępowinowych |  |
| 3. | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA |  |
| 4. | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |
| 5. | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D, HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum |  |
| 6. | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL, HL |  |
| 7. | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu |  |
| 8. | Automatyczny pomiar NT |  |
| 9. | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 450 GB pojemności |  |
| 10. | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych: - regulacja wzmocnienie 2D gain - powiększenie obrazu - mapy szarości - koloryzacja - regulacja funkcji wygładzania obrazu - zakres dynamiki obrazu PW- Mode - przesunięcie linii bazowej - korekcja kąta - automatyczne kalkulacje - modyfikacja obliczeń - czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - przesunięcie Linii bazowej - mapy koloru - próg przejścia do analizy koloru |  |
| 11. | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych ( z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu |  |
| 12. | Min. 3 funkcyjne programowalne przyciski z możliwością przypisania wyboru i zmiany głowic wraz z presetem |  |
|  | Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj., objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość , wysokość, grubość , objętość |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o obrazowania 3/4D z głowic objętościowych z max. prędkością obrazowania min. 45 klatek/s |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową endovaginalną do obrazowania 3/4D w położnictwie i ginekologii - częstotliwości pracy min. 3.9-9 MHz - kąt obrazowania ponad 1750 - max. głębokość obrazowania min. 15 cm |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej, pracująca w zakresie min. 5-13 MHZ. Posiadającą min. 1000 elementów |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, pracująca w zakresie min. 3-8 MHZ. Posiadającą min. 192 elementów |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną, pracująca w zakresie co min. 4-12 MHZ. Posiadającą min. 96 elementów |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex, pracująca w zakresie co min. 4-10 MHZ. Posiadającą min. 128 elementów |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną z opcją Dopplera Ciągłego oraz o Anatomiczny M-Mode |  |
| 14. | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PENDRIVE, zewnętrznych dyskach twardych |  |
| 15. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI |  |
| 16. | Wideoprinter czarno-biały małego formatu |  |
| 17. | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 |  |
| 18. | Zasilanie 220-240 V 50 Hz |  |
| 19. | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie przez sieć internetową |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę sektorową typu 2D ( częstotliwość pracy głowicy min. 1-4 MHz, kąt obrazowania głowicy min. 90 0, ilość elementów min.64) |  |
|  | Wymagania pozostałe |  |
| 1. | Gwarancja producenta obejmująca cały aparat z głowicami /min. 36 miesięcy, max. 42 miesiące / |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny (dostawa ze sprzętem), Deklaracja zgodności, Certyfikat CE na aparat i głowice |  |
| 4. | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku potwierdzone w paszporcie technicznym |  |
| 5. | Szkolenie personelu ( dostosowanie się do godzin pracy personelu) |  |
| 6. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. |  |
| 7. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 9. | Aparat nowy, nieużywany |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez Oferenta |  |